## Sheet2
曲靖市第一人民医院医学装备推介清单
序号 | 名称 | 数量 | 备注
1 | 超高端CT | 1 | 1.最先进超高端CT。要求高性能探测器，配备工作站及相关软件，兼顾临床及科研。 2.高压发生器、探测器及球管等核心部件技术成熟且在国内外处于领先。 3.具备最先进的智能化扫描平台。 4 最新、最全的临床应用功能。 5.高速扫描、宽体覆盖、高清成像。
2 | 64排及以上CT | 1 | 1.高性能探测器，要求配备工作站及相关软件，市场主流产品。 2.强大的X射线管，提供稳定高能射线；先进的图像处理系统，能快速重建高质量图像。 3.智能化操作界面，方便操作和诊断。 4.需具备低剂量成像能力。 5.高空间分辨率，清晰显示细微结构，满足临床各种检查需求。
3 | 3.0及以上MRI | 1 | 1.磁场强度不小于3特斯拉，配备工作站及相关软件，市场主流产品。 2.高质量磁场均匀性、高性能梯度系统、多通道线圈、先进的图像处理和分析软件。 3.适用于多种疾病的诊断和治疗监测，如:神经系统疾病、骨骼肌肉系统、心血管系统、肿瘤诊断。
4 | 医用高清显示屏 | 10 | 具备高分辨率、高亮度、广色域、多种影像图片格式兼容性、校准功能，确保图像精准显示。
5 | 彩色超声诊疗系统（心脏） | 1 | 1.最新高端心脏专用彩超； 2.具备三维成像功能及定量分析；3.具有心肌造影功能； 4.探头配置：成人心脏探头、小儿心脏探头、腹部探头、血管探头、经胸三维心脏探头、经食道三维探头。
6 | 彩色超声诊疗系统（妇产） | 1 | 1.最新高端妇产专用彩超；2.具备三维成像功能； 3.具有静脉及输卵管造影功能；4.胎儿心脏功能定量评估； 5.立体血流成像；6.智能产筛； 7.探头配置：腹部常规探头、腹部高频探头、经阴道探头、经腹三维探头、经阴道三维探头、高频线阵探头。
7 | 彩色超声诊疗系统（全身） | 1 | 1.最新高端全身彩超；2.具备应变弹性、剪切波弹性； 2.具有造影功能；4.超微细血流成像； 5.探头配置：腹部探头、心脏探头、高频线阵探头、高频线阵血管探头、超高频探头。
8 | 彩色超声诊疗系统（全身） | 1 | 1.最新高端全身彩超； 2.具备应变弹性、剪切波弹性成像； 3.具有造影功能及定量分析软件； 4.超微细血流成像； 5.探头配置：腹部探头、心脏探头、双平面探头、高频线阵探头、高频线阵血管探头、超高频探头、腔内探头。
9 | 彩色超声诊疗系统（全身） | 1 | 1.最新高端全身彩超； 2.具备应变弹性、剪切波弹性成像功能； 3.具有造影功能并定量分析软件； 4.超微细血流成像； 5.探头配置：腹部探头、心脏探头、高频线阵探头、高频线阵血管探头、超高频肌骨超声探头。
10 | 便携式彩色超声诊疗系统 | 1 | 用于外科手术的术前诊断、术中定位引导、术后评估等，探头满足外科主要手术需求，包含经食道超声探头、腹腔镜超声探头。
11 | 便携式彩色超声诊疗系统 | 1 | 适用于临床科室，提供市场主流、中高端产品。
12 | 经食道超声探头消毒器 | 1 | 提供市场主流、中高端产品。
13 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 提供市场主流、中高端产品。
14 | 神经重症多模态脑电测量系统 | 1 | 提供市场主流、中高端产品。
15 | 肺电阻抗成像 | 1 | 提供市场主流、中高端产品。
16 | 全自动生化分析流水线 | 1 | 1.前处理包括倾倒式自动进样模块、自动出样模块、自动离心模块、自动去盖模块、自动加盖或加膜模块条形码阅读器以及数据信息管理系统。实现样本上机检测前的全程自动化，具有拓展接口，未来可根据需求进行拓展，如血凝分析仪、尿液分析仪等，并提供免费的拓展设计方案及改造方案。 2. 进样单元可同时采用倾倒式批量进样及架式进样，单个进样单元综合处理速度≥850 管/小时；离心速度≥940 管/小时。 3. 常规生化单模块生化检测速度≥2000测试/小时（不含电解质），电解质模块检测速度≥1800测试/小时，总速度（常规生化+电解质）≥9800测试/小时；单模块试剂项目通道（不分单双试剂）≥70个，总项目通道≥280 个。 4.生化具备配套试剂、定标品、质控品等，检测项目具备完整溯源性，能够提供溯源性文件，保障检测结果的准确性。 5. 全自动化学发光免疫分析仪采用吖啶酯直接化学发光或电化学发光技术。 6.化学发光单模块测试速度≥300测试/小时，总速度≥900测试/小时，单模块主试剂位≥45个，总试剂位≥135 个，有冷藏功能，24小时保持温度保持低于10℃。 7. 可提供降钙素（PCT）、白细胞介素-6（IL-6）、心肌标志物(肌钙蛋白T或者肌钙蛋白I、肌红蛋白、肌酸激酶-MB同工酶、N 端脑利钠肽前体NT-proBNP)、人绒毛膜促性腺激素+β亚单位、孕酮（PROG）、传染病等急诊项目检测。 8.后处理模块冰箱容量≥10000管。
17 | 结核氟喹诺酮耐药分子检测系统 | 1 | 提供市场主流、中高端产品。可开展结核核酸样本检测、结核病患者耐药基因检测。
小计 |  | 26